探头校准流程及参考依据

JJF 1649-2017 操作规范与 YY/T 0774-2019 工程阈值说明

说明：本文说明探头 D 值校准功能的参考依据和软件实现。操作要求参考 JJF 1649-2017，误差判定阈值参考 YY/T 0774-2019。

核心结论：JJF 1649-2017 用于规范校准前准备、温度、耦合和测量操作；软件继续采用 YY/T 0774-2019 的 ±2% 作为工程判定阈值。6+6、每次 30 帧和候选 D 的计算、验证及激活仍属于项目设计。

一、主要参考资料

1. YY/T 0774-2019《超声骨密度仪》

这是本项目确定测量次数、SOS 误差、重复性和温度控制要求的主要依据。关键位置为标准正文第 2 页的第 3.6、4.2.1、4.2.2 条，以及标准正文第 4 页的第 5.1、5.3 条。

2. GB/T 15261-2008《超声仿组织材料声学特性的测量方法》

YY/T 0774-2019 第 5.3 条要求，将骨密度仪测得的指定媒质声速与按 GB/T 15261-2008 第 4.2.2 条得到的结果比较。软件因此要求参考 SOS 来自试块证书或其他可追溯资料，而不是由软件自行生成。

3. JJF 1649-2017《超声骨密度仪校准规范》

本项目已取得并核对该规范全文。第 6.1、6.2.3、7.2.1 和 7.2.2 条可作为探头 D 值校准的操作参考，主要涉及环境、温度计、校准前检查、同温稳定、耦合和 6 次测量。该规范不规定本软件的 D 值计算和 6+6 流程。

二、校准流程与依据

1. 核对试块和参考数据

参考依据：YY/T 0774-2019 第 5.1 条和第 5.3 条，标准正文第 4 页。第 5.3 条要求用超声骨密度仪测量指定媒质的声速，并与按 GB/T 15261-2008 第 4.2.2 条获得的结果比较。

软件对应做法：正式校准前必须填写探头编号、试块型号、试块序列号、证书编号、参考温度和该温度对应的参考 SOS；操作者还需要确认已核对试块与证书。

说明：参考 SOS 应来自试块证书或可追溯资料。软件只能记录输入内容，不能判断证书是否真实。第 5.1 条提出产品 SOS 试验应使用声速不同的 3 种体模；本项目现阶段用一个标准试块调整探头参数，因此只能用于工程校准和验证，不能代替完整的产品标准符合性试验。

2. 校准前准备和温度控制

参考依据：JJF 1649-2017 第 6.1、6.2.3、7.2.1 和 7.2.2 条。校准环境温度为 15～35 ℃；探头、模体和温度计应在同一室内环境稳定 1 小时；温度计分辨力为 0.1 ℃，最大允许误差为 ±0.5 ℃；开始前还应检查设备状态并准备好模体校准证书。

软件对应做法：校准说明首页已补充上述准备要求。操作者完成同温稳定后，在采集页面用外部温度计测量模体实际温度并录入；当前温度与证书参考温度相差超过 ±1 ℃时，软件仍按原有规则拒绝采集。

说明：新增内容是操作提示，不改变温度填写顺序，也不增加自动计时。软件不能确认是否实际稳定满 1 小时，也不能验证温度计精度和环境条件。±1 ℃是现有软件的工程控制值，不是 JJF 明文规定的温差限值。

3. 完成第一组 6 次校准测量

参考依据：YY/T 0774-2019 第 3.6 条，标准正文第 2 页。该条将测量重复性定义为变异系数，并明确测量次数 n 不少于 6。

软件对应做法：校准阶段固定进行 6 次独立测量。每次测量累计 30 个有效帧，计算本次 B 通道平均 SOS；一次完成后取下探头，重新清洁、涂同一种耦合剂并重新定位，再进行下一次。

说明：“至少 6 次”直接来自标准；每次累计 30 个有效帧、把第一组 6 次定义为候选参数计算阶段，是项目为稳定采集结果设置的工程方案，不是标准原文规定。

4. 计算候选 D

参考依据：候选 D 公式来自现有软件的 SOS 计算关系和比例换算，不是 YY/T 0774-2019 或 GB/T 15261-2008 规定的内部参数校准公式。

软件对应做法：完成前 6 次测量后，软件取 6 次 B 通道平均 SOS 的总平均值，并按“候选 D = 当前 D × 试块参考 SOS ÷ 校准阶段实测平均 SOS”计算候选值。B 通道用于生成候选 D，A 通道只作为稳定性和一致性诊断。

说明：候选 D 此时只保存在校准会话中，不立即影响患者测量。这样可以避免尚未验证的参数直接进入正式检测。

5. 重新放置探头

参考依据：JJF 1649-2017 第 7.2.2 条要求均匀涂耦合剂、排除气泡并保证充分耦合，但没有规定本项目采用的“先校准、再重新放置验证”两阶段流程。

软件对应做法：第一组 6 次完成后，向导要求取下探头，清洁探头和试块接触面，重新均匀涂抹同一种耦合剂、排除气泡，并按相同方向和压力重新定位；确认完成后才能进入验证阶段。

说明：该步骤是项目增加的独立性控制，用来避免验证数据完全复用前一组的放置状态。软件无法自动判断耦合剂用量、气泡、压力和定位是否符合要求。

6. 完成第二组 6 次独立验证

参考依据：第二组仍按 YY/T 0774-2019 第 3.6 条“不少于 6 次”的数量要求执行。

软件对应做法：重新放置后再进行 6 次独立测量，每次同样累计 30 个有效帧。验证阶段临时使用候选 D 处理数据，同时检查候选 D 与原 D 是否发生明显的相关峰跳变。

说明：标准规定了用于重复性计算的测量次数，但没有要求必须做“6 次校准 + 6 次验证”。完整 6+6 是本项目为了将参数计算数据和独立验证数据分开的工程设计。

7. 判断 SOS 相对误差

参考依据：YY/T 0774-2019 第 4.2.1 条规定指定媒质的 SOS 测量误差不超过 ±2%。JJF 1649-2017 第 5.1 条给出的 ±3.0% 仅供参考，不用于合格判定，因此软件继续采用更严格的 ±2% 工程阈值。

软件对应做法：软件取第二组 6 次验证结果的 B 通道平均 SOS，与试块参考 SOS 比较：相对误差 =（验证平均 SOS - 参考 SOS）÷ 参考 SOS × 100%。相对误差绝对值不超过 2% 才满足要求。

说明：±2% 是产品性能要求在本项目中的工程验证阈值。没有真实合格试块、外部温度测量和现场 12 次采集记录时，不能声称设备实际精度已经达到 ±2%。

8. 判断 6 次验证结果的重复性

参考依据：YY/T 0774-2019 第 3.6 条和第 4.2.2 条，标准正文第 2 页。第 3.6 条规定重复性以变异系数表示且测量不少于 6 次；第 4.2.2 条规定 SOS 测量重复性不大于 1%。

软件对应做法：软件对第二组 6 次 B 通道平均 SOS 计算变异系数：以 6 次结果的样本标准差除以平均值，再乘 100%。变异系数不超过 1% 才满足要求。

说明：软件同时要求相对误差和重复性都通过；任一项超限，验证结果均为未通过，候选 D 不能激活。

9. 确认并激活候选 D

参考依据：这是项目的软件安全控制，不是上述标准规定的内部参数激活步骤。

软件对应做法：只有正式模式、6 次验证完成、相对误差不超过 ±2%、重复性不超过 1%，且操作者再次确认后，候选 D 才能写入并成为当前参数。研发演示模式和验证失败的结果均不能激活。

说明：保存时保留当前值、上一值、只读默认值 7.84 mm 和校准历史，写入失败不允许部分生效。页面结果只使用“工程验证通过/未通过”，不使用“国家标准校准合格”等表述。

三、6+6 和误差范围的简要说明

第一组 6 次：用于得到稳定的 B 通道平均 SOS，并据此计算候选 D。数量依据是 YY/T 0774-2019 第 3.6 条规定的测量次数不少于 6 次。

重新放置：用于打断原来的耦合和定位状态，使后续数据相对独立；这是项目工程流程。

第二组 6 次：用于独立判断候选 D 下的 SOS 相对误差和重复性。采用 6 次同样依据第 3.6 条，但增加第二组验证属于项目设计。

误差范围：B 通道验证平均 SOS 的相对误差不超过 ±2%，依据第 4.2.1 条；6 次验证结果的变异系数不超过 1%，依据第 4.2.2 条；每次采集温度与参考温度相差不超过 ±1 ℃，依据第 5.3 条。

四、结论和使用边界

本软件校准功能针对探头有效基线 D，不是整台超声骨密度仪的计量校准。JJF 1649-2017 用于补充操作规范，YY/T 0774-2019 用于确定 ±2% 和 1% 的工程判定阈值。现有 6+6 流程和 D 值算法不变，工程验证通过也不等同于国家计量校准合格。

五、资料来源

YY/T 0774-2019《超声骨密度仪》：国家药监局医疗器械技术审评中心标准全文。本文重点引用第 3.6、4.2.1、4.2.2、5.1、5.3 条。

GB/T 15261-2008《超声仿组织材料声学特性的测量方法》：全国标准信息公共服务平台。YY/T 0774-2019 第 5.3 条引用其中第 4.2.2 条的媒质声速测量方法。

JJF 1649-2017《超声骨密度仪校准规范》：本文参考第 6.1、6.2.3、7.2.1 和 7.2.2 条的环境、温度计、校准前检查、同温稳定和耦合操作要求。