换能器测试报告

5MHz  32阵元  相控阵探头

型号：5L32-0.6x10-A31-P-2.5-OM

序列号：601001

换能器技术规格

| 频率： | 5MHz |  | 电缆线外皮：PVC |
| --- | --- | --- | --- |
| 探头类型： | 线阵 |  | 电缆线长度：2.5±0.1m |
| 阵元数： | 32 |  | 连接器类型：ipex |
| 阵元间距： | 0.6 mm |  | 匹配材质： Rexolite |
| 阵元长度： | 10 mm |  |  |

换能器验收指标和检验结果

| 参数 | 合格标准 | 实测值 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理性能 | 见附表 | 见附表 | 是 |
| 中心频率 | 5MHz±10% | 见附表 | 是 |
| -6dB带宽 | ≥50% | 见附表 | 是 |
| -20dB脉宽 | ≤0.8us | 见附表 | 是 |
| 灵敏度一致性 | ≤±3dB | 见附表 | 是 |
| 串扰 | ≤-30dB | 见附表 | 是 |

测试人：                         日期：

换能器性能测试仪器

| 脉冲信号发生接收仪： | 5072PR |
| --- | --- |
| 示波器： | Tektronix TDS 1000B |
| 信号发生器： | RIGOL DG 1022U |

5072PR脉冲发生接收仪配置

| 发射强度： | 1 |
| --- | --- |
| 阻尼： | 50 ohms |
| 重复频率： | 1 kHz |
| 高低通滤波： | 1-10MHz |
| 试块： | Rexolite（厚度10 mm） |

换能器使用条件

| 相对温度 | 20 - 50℃（储存） |
| --- | --- |
|  | 4 - 40℃ （工作） |
| 激励 | 最大工作电压：200ⅴ |
|  | 最大重复频率：10 kHz |
|  | 长期工作条件：5 kHz 100ⅴ |

探头物理性能

| 检测项目 | 检测方法 | 要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 目视检查 | 装配和标识正确；无损伤 | 合格 |
| 几何尺寸 | 卡尺和米尺测量 | 外壳和线缆尺寸符合图纸要求 | 合格 |
| 探头接触面平直度 | 刀口尺检查 | 探头接触面间隙不大于0.05mm | 合格 |

主要声学性能参数统计

| 参数 | 平均 | 最大 | 最小 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心频率（MHz） | 5.15 | 5.19 | 5.10 | 4.5-5.5 |
| -6dB带宽（%） | 70.0% | 71.6% | 68.0% | 50%-90% |
| -20dB脉宽（us） | 0.51 | 0.55 | 0.45 | 0.3-0.8 |
| 相对回波灵敏度（dB） | -38.1 | -37.5 | -38.6 | -41--35 |

声串扰

| 通道号 | 1/2 | 15/16 | 31/32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声串扰值（dB） | -32 | -32 | -32.5 |  |

阵元1回波波形                           阵元1回波频谱

500ns	2.5MHz/格     5  MHz